Протокол № {{psiNum}}/25 от {{psiDate}}

приемо-сдаточных испытаний счетчика газа диафрагменного интеллектуального НЕО

№{{meterNum}}

ТУ 26.51.52-003-59660430-2023

| Заводской номер счетчика: |  |  | Температура окружающей среды – (20±5) Сº Относительная влажность – (30-80) % Атмосферное давление – (84-106,7) кПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого параметра | Номер пункта ТУ |  | Значение параметра | Данные испытания | Соответствие техническим требованиям/ Исполнитель |
|  | Требования | Методы испытаний |  |  |  |
| Проверка внешнего вида и электронного отсчетного устройства | 1.3.3, 1.3.5 | 4.3.2 | Внешний вид счетчиков должен соответствовать требованиям технической документации. На жидкокристаллическом дисплее электронного отсчетного устройства должны отображаться информация в соответствии с требованиями технической документации | Внешний вид прибора соответствует требованиям технической документации. Индикация ЖКИ является читаемой, соответствует требованиям технической документации | Соответствует/ {{psiPerson}} |
| Проверка комплектности, маркировки | 1.10, 1.11 | 4.3.3 | Комплектность должна соответствовать данным, указанным в паспорте на прибор Маркировка должна соответствовать требованиям технической документации | Комплектность прибора: счетчик газа, паспорт. Маркировка прибора соответствует требованиям технической документации | Соответствует/ {{psiPerson}} |
| Проверка перепада давления при максимальном и/или минимальном расходах | 1.2.5 | 4.3.9 | Значение перепада давления на максимальном расходе не должно превышать 250 Па | Значение перепада давления на максимальном расходе 203 Па | Соответствует/ {{psiPerson}} |
| Определение относительной погрешности | 1.2.6 | 4.3.10 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к температуре 20ºС: ± 3 % в диапазоне от от Qмин до 0,1·Qном; ± 1,5 % в диапазоне от 0,1·Qном до Qмакс включительно. | Значение относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к температуре 20ºС не превышает ± 3 % в диапазоне от от Qмин до 0,1·Qном; ± 1,5 % в диапазоне от 0,1·Qном до Qмакс включительно. | Соответствует/ {{psiPerson}} |
| Проверка герметичности | 1.4.4 | 4.3.14 | Счетчик должен быть герметичным при избыточном давлении 50+5 кПа | При испытании на герметичность избыточным давлением 51кПа спада давления по контрольному манометру не зафиксировано | Соответствует/ {{psiPerson}} |

Ответственный за проведение ПСИ ООО «Прометрика»:                		{{psiPerson}}